www.infopia21 .com

Element® Multi

Система измерения липидного профиля и глюкозы в крови

Mil infopia Co.,Ltd.

891 Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-080, Korea www.infopia21 .com

EC|REP  obelisS.A Bd. General Wahls 53,1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2.732.59.54 / Fax: +(32) 2.732.60.03 E-mail: mall@obells.net

Mil Lancet :GMMC

Rm 1112, Ace Tower 9th Bldg, 345-30, Kasan-Dong, Kumchon-Ku, Seoul, Korea

IM Lancing Device: GMMC

Rm 1112, Ace Tower 9th Bldg., 345-30, Kasan-Dong, Kumchon-Ku, Seoul, Korea

IREFI   INFML01B

Инструкция по применению

IMM20-535 Rev.2012-05-01

Infopia

Element Multi

Уважаемый владелец прибора Element® Multi по определению липидного профиля и глюкозы в крови

Благодарим Вас за приобретение прибора Element®Multi по определению глюкозы и липидного профиля в крови. Данная инструкция по применению включает важные и полезные информации по использованию прибора. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Наша целью является обеспечить лучшее качество медицинского прибора и превосходное обслуживание клиентов.

Использование по назначению

Прибор по определению глюкозы и липидного профиля к крови Element®Multi предназначен для самостоятельного измерения и для проведения анализа вне тела человека. И только для диагностики

in vitro.

Прибор Element®Multi используется для измерения глюкозы, общего холестерина, ЛПНП холестерина, триглицериды, и холестерина ЛПВП.

Кроме того, прибор Element®Multi измерение глюкозы откалиброваны  по плазме, чтобы позволить сравнить результаты с лабораторным методом.

Этот прибор доступен в двух типах полосок: первый тип полосок измеряет уровень глюкозы с помощью метода электрохимии и второй тип измеряет холестерин с методом спектроскопии.

Element Multi • 03 •

Принцип испытания

Система измерения глюкозы и липидного профиля Element®Multi имеет два принципа испытания согласно с предметами испытания: первый для глюкозы в крови, а второй для липидного профиля.

Результаты испытания липидного профиля основываются на чтении отражения плотности. Когда применяется кровь, цвет меняется в зоне тестирования через  ферментативные реакции. Прибор записывает измененный цвет и конвертирует сигнал измерения к отображаемым результатам при использовании данных, предварительно внесенного кода. Если уровень высокий, то и цвет будет насыщенным.

Глюкоза в образце крови будет реагировать на электроды в тест полосках глюкозы, образуя электрический ток, который будет стимулировать химическую реакцию.   Эта реакция измеряется с прибором Element®Multi и отображает как ваш результат глюкозы в крови.

Как пользоваться с инструкцией

Данное руководство по эксплуатации включает все необходимые информации для использования прибора Element® Multi для самостоятельного измерения. Для дополнительной и специальной информации для каждого индивидуального испытания, ознакомьтесь с инструкцией тест полосок.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к местным представителям.

По вопросам Element® Multi обращаться:

Обслуживание клиентов infopia

Рабочие часы : 09:00 AM - 06:00 PM

Понедельник-пятница

Тел. +82-31460-0300

Факс. +82-31-460-0401

Электронный адрес: sales@infopia21.com

Element Multi  • 04 •

Element Multi  • 05 •

Содержание

Набор инструментов Element® Multi

1.	Ознакомление с системой

Набор инструментов Element® Multi	7

Прибор Element® Multi	8

Дисплей прибора Element® Multi	9

Информации о тест полосках Element® Multi	10-15

2.	Настройки

Использование батареи	16

Настройка режима	17-18

3.	Перед измерением

Проверка системы с контрольным раствором	19-23

Проверка системы с тест полоской липидная панель	24

4.	Тестирование крови

Инструкция ланцета	25-27

Тестирование крови	28-30

Процедура испытания	31-38

Функция отмены	39

Альтернативные места взятие крови для анализа сахара	40

Выполнение анализа крови при использовании альтернативных мест -	41

- Просмотр результатов 	42-43

- Удаление результатов 	44

- Программное обеспечение и термопринтер 	45

- Очистка и техническое обслуживание	46

- Устранение неисправностей-- ---------------------------------------------------47-50

- Спецификации 	50-52

- Гарантия 	53

- Символы 	54

- Прибор Element® Multi                           8. Ланцет

- Тест полоски глюкозы Element®            9. Чехол

- Тест полоски общего холестерина  10. Набор тест полосок

- Капиллярный стержень                     11. Гарантийный талон

- Руководство                                        12. Журнал для записей

- Краткое руководство                         13. 2 ААА батареи

- прибор для прокалывания

Система Element® Multi запечатана, для защиты содержимого.

Если ваш товар был вскрыт, то немедленно верните его.

Требуемые, но не поставляемые

- Контрольный раствор

- Тест полоски для определения липидного профиля

- Тест полоски для определения ЛПВП холестерина

- Тест полоски для определения триглицеридов

Element Multi  • 06 •

Element' Multi  • 07 •

Прибор для измерения Element® Multi

Дисплей

Порт тест полоски глюкозы

Вставить тест полоску глюкозы

Извлекатель тест полоски

Функция сброса тест полоски при нажатии на верхнюю поверхность

ЖК - экран

Отображает измерение уровня глюкозы, холестерина ЛПВП и ЛПНП, триглицеридов, включая время и сообщение

Кнопка вверх (A)

Кнопка для режима памяти и выбор функций в каждом режиме

Кнопка вниз (T)

Кнопка для выбора функций в каждом режиме и установка кнопки действия

Кнопка режим ((I))

Настройка режима, режим измерения холестерина, кнопки вкл. и выкл. И режим  RFID

Печать RFID

RFID-метка на полоске

Часть измерения холестерина

Вставить тест полоску для определения холестерина

Зуммер звуковой сигнал

Предупреждающий сигнал при печати, фиксированный звук и звуковой сигнал

Крышка батарейного отсека

Для замены батареи и крышки.

Примечание

- Не использовать прибор в сухом помещении, особенно если присутствуют синтетические материалы. Синтетические вещи, ковры и т.д. могут повредить статический разряд в сухом помещении.

Не использовать прибор вблизи с сотовыми и беспроводными телефонами, переносными радиоаппаратурами, или другими электронными оборудованиями, которые являются источником электромагнитного излучения, так как это может повлиять на  производительность прибора.

GLU уровень глюкозы в крови CHOL Общий холестерин

TG Триглицерид

HDL ЛПВП холестерин

LDL ЛПНП холестерин

Нанесение крови на тест полоску глюкозы

Нанесение крови на тест полоску холестерина

Сыворотка

Образец крови

Code - отображение кода тест полоски

Низкая батарея

Сигнал

Mmol/L mg/dl – единицы тестирования

Температура и дата тестирования

Час тестирования

Средний результат тестирования (только для глюкозы)

Символ контрольного раствора

День и месяц

Год

Element Multi • 08 •

Element' Multi • 09 •

Тестовая зона общего холестерина

Тестовая зона ЛПВП холестерина

Тестовая зона триглицерида

Информация о тест полоске Element Multi

Для нанесения крови

Окно  о подтверждении

Контактные полоски

1. Тест полоски липидный профиль

Эти тест полоски в черном измеряют триглицериды, ЛПВП холестерин и калиброванный ЛПНП холестерин.

2. Тест полоски общего холестерина

Тест полоски в красном измеряют уровень общего холестерина

3. Тест полоски ЛПВП холестерин

Тест полоски в синем измеряют уровень ЛПВП холестерина

4. Тест полоски триглицериды

Тест полоски в зеленом измеряют уровень триглицерида

5. Тест полоски глюкозы

Тест полоски измеряют уровень глюкозы

Информация о тест полоске Element Multi

Тест полоски глюкозы Element® и тест полоски  Element® Multi могут использоваться с прибором Element®Multi для измерения глюкозы. .

Примечание

- Хранить тест полоски  Element®Multi в сухом и прохладном месте. Избегать прямых солнечных лучей. Не замораживать.

- Хранить тест полоски в их оригинальном флаконе. Не смешивать тест полоски в новых флаконах или в любых других контейнерах.

- Немедленно замените крышку флакона и закройте после того как выбрали тест полоску.

- Записывайте дату сброса, когда после первого вскрытия прошло три месяца. Не используйте тест полоски и флакон после даты сброса.

- Избегать попадания грязи, еды, и воды на тест полосках. Не брать тетс полоски с влажными руками.

- Не используйте тест полоски после истечения срока годности, указанного на флаконе или упаковке, так как это может привезти к неправильным результатам.

- Не сгибать, резать или переделывать тест полоски.

- Тест полоски Element®Multi для одноразового использования.  Не использовать дважды.

- Не проводить тестирование при следующих условиях температуры:

- Тест полоски холестерина: ниже 18°C(64°F) или выше 30°C(86°F).

- Тест полоски глюкозы: ниже 10°C(50*F) или выше 40°C(104°F)

- Не проводить тестирование при влажности ниже 10% или выше 90%.

- Смотрите дополнительную информацию в упаковке тест полоски Element®Multi.

- Избегать попадания грязи, еды и воды на этикетке цветовой кодировки (обратная сторона тест полоски глюкозы).

- Выбросить тест полоски согласно с правилами.

Element Multi• 10 •

Element Multi• 11 •

Информация о тест полоске Element Multi

Ограничения системы для измерения холестерина

Тест полоски липидного профиля предоставляют точные результаты при следующих ограничений:

•	Не использовать образцы крови новорожденных

Обратите внимание на следующие помехи, которые могут повлиять на результаты:

- Чрезмерные значения гематокрита могут повлиять на результаты. Уровень гематокрита ниже чем 30 %, могут показать ложные высокие уровни ,когда значение  не более 55 % может показать ложные низкие показатели.

- Нарушения: ацетаминофен, мочевая кислота, аскорбиновая кислота, (витамин C), и другие восстанавливающие вещества  (при выявлении нормальной крови или при нормальных терапевтических концентраций) не влияют на результаты. Однако, неправильные высокие концентрации в крови могут вызвать в неточным высоким результатам. Только содержащие EDTA и Heparin трубки рекомендуются в качестве трубки антикоагулянта.

- Общий холестерин можно уменьшить с помощью дофамина и гентизиновой кислоты.

- ЛПВП холестерин можно уменьшить с помощью дофамина.

- Триглицерид можно уменьшить с помощью дофамина и метилдофы.

Технические характеристики

Оценка на производительность тест полоски холестерина проводится в лаборатории и в клинических испытаний.  (Для подробной информации посмотрите инструкцию тест полосок)

Диапазон испытания: Диапазон испытания Element® Multi  100 ~ 400 мг/дл (2.59-10.36ммоль/л) для общего холестерина, 25~80мг/дл (0.65-2.08ммоль/л) для холестерина ЛПВП и 70~600 мг/дл (0.80-6.86ммоль/л) for Triglycerideдля триглицерида. .

| Точность 1-1. Общий холестерин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип образца Линия регрессии | Наклон | y-interceptor | R2 |
| Капиллярный Y=0.9871x+2.2856 | 0.9871 | 2.2856 | 0.9842 |
| 1-2. Холестерин ЛПВП |  |  |  |
| Тип образца Линия регрессии | Наклон | y-interceptor | R2 |
| Капиллярный Y=0.9732x+1.4038 | 0.9732 | 1.4038 | 0.9656 |
| 1-3. Триглицерид |  |  |  |
| Тип образца Линия регрессии | Наклон | y-interceptor | R2 |
| Капиллярный Y=0.9975x+1.3080 | 0.9975 | 1.3080 | 0.9816 |

| 1-4. Холестерин ЛПНП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип образца | Линия регрессии наклон y-interceptor R2 |  |
| Капиллярный Y=0.9257x+8.4998 0.9257 8.4998 0.8815 |  |  |
| Точность - Точность результатов для образцов человеческой сыворотки проверяется в течение 20 дней. 2-1. Общий холестерин |  |  |
| Значение (мг/дл) | 178.6 | 271.5 |
| SD (мг/дл) | 8.4 | 10.4 |
| CV (%) | 4.7 | 3.8 |
| 2-2. Холестерин ЛПВП |  |  |
| Значение (мг/дл) | 49.8 | 25.2 |
| SD (мг/дл) | 3.0 | 1.6 |
| CV (%) | 5.9 | 6.3 |
| 2-3. Триглицерид |  |  |
| Значение (мг/дл) | 120.8 | 267.4 |
| SD (мг/дл) | 5.3 | 10.2 |
| CV (%) | 4.4 | 3.8 |
| - Точные результаты для контрольного раствора 2-1. Общий холестерин |  |  |
| Значение (мг/дл) | 150.3 | 250.6 |
| SD (мг/дл) | 2.2 | 3.6 |
| CV (%) | 1.5 | 1.4 |
| 2-2. Холестерин ЛПВП |  |  |
| Значение (мг/дл) | 60.1 | 30.0 |
| SD (мг/дл) | 2.1 | 1.4 |
| CV (%) | 3.5 | 4.7 |
| 2-3. Триглицерид |  |  |
| Значение (мг/дл) | 120.5 | 250.5 |
| SD (мг/дл) | 2.9 | 2.8 |
| CV (%) | 2.4 | 1.4 |

Element Multi • 12 •

Element Multi • 13 •

Информация о тест полоске Element Multi

Ограничение системы для измерения глюкозы

Тест полоски глюкозы  Element предоставляют точные результаты при следующих ограничений:

Используйте тест полоски глюкозы Element® с измерителем глюкозы в крови with Element® и с прибором Element® Multi.

•	Не использовать образцы новорожденных.

- Неправильные результаты возникают при шоке, гипотензивном средстве, гипергликемическом или гиперосмолярном положении с или без кетоза.

- При использовании тест полоски глюкозы выше 10,000 футов могут повлиять на результаты.

Запишите следующие помехи которые могут повлиять на результаты:

- Результаты испытаний тест полоски глюкозы Element® могут использоваться с уровнем гематокрита в диапазоне  20% - 60%. Если диапазон гематокрита находится вне диапазона (20%~60%), то результаты испытания могут быть выше или ниже чем фактическое значение.

- Нарушения: ацетаминофен, мочевая кислота, аскорбиновая кислота, (витамин C), и другие восстанавливающие вещества  (при выявлении нормальной крови или при нормальных терапевтических концентраций) не влияют на результаты. Однако, неправильные высокие концентрации могут вызвать неточные высокие результаты.

- Липемические образцы; Холестерин выше 500 mg/dL или триглицерид выше 3000mg/dl не могут повлиять на результаты.  Значения, которые  не касаются этих уровней, должны считаться с осторожностью.

- Образцы крови, которые содержат высокую концентрацию растворенного кислорода, могут показать низкие результаты.

•	Трубки, которые содержат EDTA рекомендуются в качестве антикоагулянтной трубки.

Технические характеристики:

Оценка на производительность тест полоски глюкозы производится в лаборатории и в клиническом испытании. (для детальной информации смотрите инструкцию тест полосок). Диапазон измерения: Диапазон измерения глюкозы в крови составляет от  10 до 600 мг/дл (0.6-33.3ммоль/л).

Точность:

Точность результатов, полученные с системой измерения глюкозы и липидного профиля сравниваются с результатами глюкозы, полученные с измерителем Hitachi 747. Уровень глюкозы измеряется на 160 пациентов при 3 различных отдельных клинических центрах.

Система точности результатов для концентрации глюкозы <75 мг/дл (4.2 ммоль/л)

| В пределах ± 5мг/дл (в пределах ± 0.28 ммоль/л) | В пределах ± 10мг/дл (в пределах ± 0.56 ммоль/л) | В пределах ± 15мг/дл (в пределах ± 0.83 ммоль/л) |
| --- | --- | --- |
| 20/28(71%) | 26/28 (93%) | 28/28 (100 %) |

Система точности результатов для концентрации глюкозы <75 мг/дл (4.2 ммоль/л)

| В пределах ± 5% | В пределах ± 10% | В пределах ± 15% | В пределах ± 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 76/132(58%) | 111/132(84%) | 128/132 (97%) | 132/132(100%) |

Точность:

Точность результатов для образцов венозной крови

| Значение (мг/дл) | 40 | 81 | 135 | 233 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV (%) | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.8 |

Точность результатов для контрольного раствора

| Значение (мг/дл) | 47 | 106 | 307 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV (%) | 3.3 | 3.1 | 3.1 |

Element Multi • 14 •

Element Multi • 15 •

Настройка

Использование батареи

Для Element®Multi требуется две (2) AAA 1.5 щелочных батареек.

При замене батареи:

Прибор с помощью индикации на экране сообщит вам о необходимости замены батареи. Когда отображается значок батареи, замените батареи к высококачественным щелочным батареям. Рекомендуется держать запасные батареи. Чтобы продлить срок службу батареи извлеките тест полоску после того как выйдут результаты на экране.

Как установить, или заменить батарею:

- Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне прибора..

- Извлеките старые батареи из отсека и безопасно удалите.

- Вставить новые батареи в батарейный отсек как отмечено на внутреннем отсеке.

4. Закройте крышку батарейного отсека. Убедитесь в том, чтобы батареи были установлены правильно, для включения нажмите на один из двух кнопок на передней части прибора.

Настройка

Настройка режима

Перед использованием нужно должным образом установить прибор. .

Прибор входит в режим настройки с помощью звукового сигнала, при нажатии на кнопку режима.  Нажмите на кнопку режима, чтобы перейти на следующий шаг.

При нажатии на кнопки вверх ( ▲) или вниз (▼), можно отрегулировать год и нажать на кнопку режима.

При нажатии на кнопки вверх (▲) или вниз (▼), можно регулировать дату, месяц и время и после нажать на кнопку режима.

Примечание

Убедитесь в том, чтобы дата и время были установлены правильно, чтобы данные хранились и загружались правильно.

Следите за действиями

- Проверьте прибор с контрольным раствором

- Выполните тест снова

Примечание

Снять обе батареи от батарейного отсека и удалите в соответствии с инструкцией.

Element Multi • 16 •

Element Multi • 17 •

Настройка

При нажатии на кнопку вверх ▲  или вниз ▼, можно выбрать единицу  и нажать на кнопку режима.

При нажатии на кнопку вверх ▲  или вниз ▼, можно выбрать единицу измерения температуры и нажать на кнопку режима.

Замечание: Средняя дата применяется только для измерения глюкозы.

При нажатии на кнопки вверх ▲  или вниз ▼, можно выбрать среднюю дату и нажать на кнопку режима.

При нажатии на кнопки вверх ▲  или вниз ▼, можно выбрать сигнал вкл/выкл и нажать на кнопку режима. Если вы выбрали вкл сигнал, то вы можете настроить время при нажатии на кнопки вверх ▲  или вниз ▼,  и нажать на кнопку режима  (вы можете настроить  2 сигнала)

При нажатии на кнопки вверх ▲  или вниз ▼,  можно выбрать печать вкл/выкл и нажать на кнопку режима. Если вы выбрали вкл, то нажмите на кнопку режима чтобы активировать запрос. Если вы выбрали печать, этот режим настройки будет завершен.

Проверка системы с контрольным раствором.

Контроль качества с помощью контрольного раствора.

Проверка контроля качества с использованием контрольного раствора позволяют вам узнать о правильности работы всех частей прибора или о точности и надежности  результата испытаний. Сравните результаты измерения с помощью контрольного раствора с диапазоном указанный во флаконе тест полоски.

Если результаты испытаний не соответствуют с диапазоном, свяжитесь со службой поддержки или с местными представителями.

Пользователи должны следовать методам действия, где элементы управления должны быть проверены (например: при каждом новом номере тест полоски; условия хранения при непрерывной проверке; ) всякий раз при возникновении вопросов  (о хранении и операторе и при других вопросах) или при возникновении вопросов о результатах).

Должен быть использован контрольный раствор при следующих случаях

- Когда есть подозрение что измеритель или тест полоски не функционируют должным образом.

- Когда результаты по определению глюкозы в крови не совпадают с нормой или в случае если результаты не точные.

- При падении прибора

- Для контроля качества во время ухода прибора

- Для изучения и обучения системы.

Примечание:

Контрольный раствор Element® Multi продаются отдельно.

TC(Уровень  1, Уровень 2), TG (Уровень  1,  Уровень 2) , HDL(Уровень 1, Уровень 2) и глюкоза (низкий, нормальный и высокий) могут быть получены.

Element Multi • 18 •

Element Multi • 19 •

Проверка системы с контрольным раствором

Примечание

Проверьте срок годности по инструкции, которая прилагается с каждым контрольным раствором.

Тест полоски общего холестерина или тест полоски липидного профиля в тестовой зоне общего холестерина должны использоваться только для определения общего холестерина уровня 1, уровня 2. Полоски ЛПВП холестерина или тест полоски липидного профиля, которые находятся в тестовой зоне ЛПВП холестерина, должны быть использованы только для определения ЛПВП холестерина уровня 1, уровня 2.. Полоски трглицерида или тест полоски липидного профиля, которые находятся в тестовой зоне триглицерида, должны быть использованы только для определения триглицерида уровня 1, уровня 2.

Тест полоски глюкозы должны быть использованы только для глюкозы контрольного раствора, для низкого, нормального и высокого уровня.

Рекомендуется, чтобы контрольный раствор хранился в комнатной температуре перед испытанием.

• Определение липидного профиля

8.	Нанесите контрольный раствор на тестовую зону полоски

Внимание: если вы хотите измерить все три элементы испытания, (TC, HDL и TG), соберите контрольный раствор с капиллярным стержнем.

9.	Результаты тестов будут отображаться через две минуты.

Внимание: Всякий раз, когда вы меняете флакон тест полоски, следуйте коду, и процедуре

Процедура испытания

1. Вставить тест полоску и нажать на кнопку режима.

Примечание

Излучение RFID доступно в пределах 2см.

Прибор переходит обратно в режим ожидания, если не будет  использоваться в течение 5 секунд..

2. Разместите RFID- отметку на флаконе тест полоски к области RFID на приборе.

Проверка системы с контрольным раствором

4. Нажмите на кнопку (▲) и прибор отобразит символы контрольного раствора

5. В течение 5 секунд символы образца крови будет мигать

3. Проверьте номер кода на экране и номер кода на

6. Одну каплю контрольного раствора капнуть на чистую и сухую поверхность. (например: крышка вашего флакона тест полосок).

7. Нанести приготовленный контрольный раствор на тест полоски, с использованием капиллярного стержня.

Element Multi • 20 •

Element Multi • 21 •

Проверка системы с контрольным раствором • Измерение глюкозы

Процедура тестирования

1. Встряхнуть контрольный раствор перед использованием

2. Откажитесь от первой капли контрольного раствора, это может устранить любые остатки.

3. Капнуть контрольный раствор на сухую и чистую поверхность (например, крышка флакона тест полосок).

Проверка системы с контрольным раствором

6. Результаты появятся через три секунды. Сравните результаты с указанным диапазоном на флаконе тест полосок, результаты должны находиться в пределах указанного диапазона.

Рекомендации:

- Перед тестированием внимательно прочитайте инструкцию по применению контрольного раствора.

- Соблюдайте чистоту в тестовой зоне прибора.

- Храните тест полоски и контрольный раствор в условиях согласно инструкции по применению, как дата истечения срока годности, условия хранения и так далее.

- Перед тестированием, убедитесь в том, что тест полоски и прибор для липидного профиля при температуре 18-30ºС(64-86°F) и для глюкозы при температуре 1040°C(50-104°F).

4. Вставить тест полоски в порт и нажмите на кнопку Up. Символ контрольного раствора появится на дисплее прибора. Это позволит вам различать исследование контрольного раствора и исследование крови для дальнейшего использования.

5. Применять тест полоски  к контрольному раствору.

Внимание

Если контрольный раствор вне диапазона, то следуйте по следующим шагам, прежде чем обратиться в службу поддержки:

- Проверьте дату истечения срока годности на всех продуктах, которых вы используете.

- Проверьте другие контрольные растворы.

- Если результаты тестирования вне диапазона, попытайтесь проверить с другим контрольным раствором с новым закрытым флаконом тест полосок.

- Если после выполнения соответствующих шагов контрольный раствор вне диапазона, то свяжитесь с службой поддержки компании infopia +82-31-460-0300 или  sales@infopia21.com.

•	Диапазон контрольного раствора не рекомендуется диапазоном для вашего тестирования.

• Утилизировать использованные контрольные растворы и тест полоски в соответствии с местными правилами.

Element Multi • 22 •

Element Multi • 23 •

Проверка системы с полосками

Проверьте ваш прибор Element® Multi с полосками

• Когда есть проблема в приборе

- Перед первым использованием

- Когда результаты тестов  Element  Multi высокие или низкие чем ваши симптомы.

Внимание

Проверьте тест полоски, которые не являются заменой для проверки  с контрольным раствором.

Вставьте тест полоски и нажмите на кнопки в ▲  и ▼, более 3 секунды. Сработает режим проверки.

Если ваш прибор работает нормально, то отобразится на экране “ooo”.

Если есть проблемы с вашим пробором, на экране появится “Err". Свяжитесь с местными представителями.

Инструкции устройства для прокалывания

Меры предосторожности

- Никогда не используйте кем - то уже использованный ланцет. Это может привезти к инфицированию.

- Если устройство для прокалывания было использовано другим человеком, то прибор нужно должным образом продезинфицировать и использовать новые колпачки и ланцет.

- Не оставляйте ланцет в приборе после использования.

- Нужно поставить новый ланцет в устройство для прокалывания перед тестированием.

- Этот прибор имеет множество мелких частей и может привезти к опасности удушения для детей.

- При использовании в больницах, необходимо ознакомится с их протоколами об инфекционном контроле , чтобы избежать любых инфекции.

- Всегда утилизируйте использованные ланцеты в контейнер для биологических опасных отходов.

Компоненты

Новый колпачок

Скользящий цилиндр

Система эжектора

/

Внимание

Для получения точного результаты прибор должен быть проверен при комнатной температуре  (23~250C). Хранить полоски вдали от прямого солнечного света для точных результатов.

Индикатор глубины/регулируемое острие

Держатель для ланцетов   Конка фиксации

Element Multi • 24 •

Element Multi • 25 •

Как использовать

Тщательно вымойте руки теплой водой, чтобы увеличить циркуляцию крови в пальцах.

Тщательно высушите руки. Следуйте следующим инструкциям, чтобы понять, как использовать устройство для прокалывания.

1. Снять колпачок с устройства с помощью вращения против часовой стрелки

2. С двумя пальцами, вытяните держатель для ланцетов и удерживайте на месте.

3. При удерживании держателя ланцетов, вставьте новый стерильный ланцет в держатель ланцетов до упора.

4. Открутите колпачок ланцета

5. Насадите, колпачок ланцета обратно на устройство и поверните по часовой стрелке.

6. Держите колпачок в одной руке, потом вытяните скользящий цилиндр с другой рукой.

7. Поместить ланцетное устройство на место.

Плотно поместите кончик колпачка на пальце. (Чем сильнее будете нажимать, тем сильнее будет прокол.) Нажмите на кнопку фиксации, чтобы взять образец.

8. Открутите колпачок ланцета, поверните против часовой стрелки.

9. Вставьте ланцет с помощью большого пальца и одновременно раздвиньте скользящий цилиндр для удаления использованных ланцетов в контейнер для биологически опасных отходов.

Рекомендуемые ланцеты

Общие стерилизованные ланцеты BD-Ultra Fine, Cleanlet Fine, E-Z Ject, G-P Lite, Microlet, Monolet, One Touch, Soft Touch, Therasense, Ultra TLC and Unilet GP.

Примечание: Некоторые менее известные ланцеты могут не работать должным образом из-за их размеров. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы убедиться в том, что вы используете ланцеты, работающие должным образом.

Element Multi • 26 •

Element Multi • 27 •

Измерение сахара в крови – подготовка

Измерение сахара

Инструкция по использованию полоски входит в каждую упаковку тест полосок. Внимательно прочитайте инструкцию, перед использованием.

Чтобы выполнить измерение сахара в крови вам необходимо:

Прибор Element®Multi

Тест полоски

Стерильный ланцет

Капиллярный стержень

Устройство для прокалывания

Element® тест полоски для измерения глюкозы

Измерение сахара в крови

Внимание

Проверьте, полностью ли заполнена реакционная камера полоски образцом крови, в противном случае возможны неточные результаты.

Процесс цельной венозной крови и сыворотки для проверки липидного профиля

Для цельной венозной крови и сыворотки подходят антикоагулянты  EDTA,  гепарин и эти образцы могут храниться при температуре 4°c~20°c(39°F~68°F) в течение трех дней.

Следуйте за нижеуказанными процедурами:

- Образец крови должен достигнуть до комнатной температуры.

- Анти коагулированная кровь должны быть хорошо перемешана перед тестированием

- Снять крышку от держателя и собрать кровь с помощью пипетки.

Дополнительный метод

- Взять каплю образца крови на чистый контейнер.

- Применить ваш образец крови к прибору Element® Multi тест полоски липидного профиля и пока не воздастся звуковой сигнал не снимать капиллярный стержень. Тестирование автоматически начнется .

4.	Примените образец к тест полоскам.

Внимание

1)	Чтобы уменьшить вероятность инфекции.

- Устройство для прокалывания и стерильные ланцеты не следуют, разделят с другими.

- Всегда используйте новый, стерильный ланцет.

- Ланцеты не только для одноразового использования.

- Избегайте попадания лосьона для рук, масла, грязи или мусор на ланцеты и на устройство для прокалывания.

- Избегать прямых солнечных лучей.

Вымойте ваши руки в теплой воде с мылом. Высушите руки перед тестированием.

Внимание:

Не замораживать образцы, но хранить при температуре 4'C и тестировать быстро.

Нужно проводить тестирование на свежие собранные образцы. Если образцы не свежие, If the samples are not fresh, LPL (липапротеин липаза) или LCAT(лецитин-холестерил ацилтрансфераза) могут повлиять на форму липопротеина.

Element Multi • 28 •

Element Multi • 29 •

Измерение сахара в крови

Процесс взятие капиллярной крови

Внимание

Проверьте, полностью ли заполнена реакционная камера полоски образцом крови, в противном случае возможны неточные результаты.

1. Проверка липидного профиля

Когда вы собираете образец, используйте капиллярный стержень, который поставляется с упаковкой тест полоски. Убедитесь в том, что было собрано достаточное количество образца в капиллярный стержень. Примените ваш образец крови к полоскам липидного профиля и не снимайте капиллярный стержень, пока не воздастся звуковой сигнал. Тестирование автоматически начнется.

Внимание

Если образец крови загрязняется вне зоны образца, то тщательно протрите грязь с тканью.

Не допускайте, чтобы ткань прикасалась к открытым концам области образца.

2. Измерение глюкозы

Процедура тестирования

1. Проверка полоски липидного профиля.

Вставить тест полоску липидного профиля и нажать на кнопку режима.

Поместите RFID-отметку на флакон полоски к области  символы RFID отметки на приборе.

Проверьте, совпадает ли кодовый номер на флаконе с номером, запрограммированным на приборе.

Поместите подушечку пальца к верхнему краю тест полоски глюкозы, и не убирайте, пока не воздастся звуковой сигнал. Потом тестирование начнется автоматически.

Применение крови

Прибор отображает вместе номер кода и символы тестирования (CHOI I  ,   HDL , TG). После 5 секунд прибор автоматически войдет в режим тестирования.

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски общего холестерина до тех пор, пока не воздастся звуковой сигнал. После появится символ CHOI.

Element Multi • 30 •

Element Multi • 31   •

Процедура тестирования

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски холестерина ЛПВП, до тех пор, пока не воздастся звуковой сигнал. После появится символ  HDL.

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски триглицерида до тех пор, пока не воздастся звуковой сигнал. После появится символ TG.

Прибор будет отображать — — — , и будет мигать, это означает, что идет тестирование.

Когда тест завершится, прибор отобразит результаты теста общего холестерина при трехразовом сигнале. Общий холестерин отображается с помощью трехразового звукового сигнала.

При тестировании ЛПНП, если плотность триглицерида 350мг/дл, то не будет рассчитываться.

Для того чтобы проверить каждый элемент тестирования, нажимайте на кнопки вверх или вниз. Вы можете проверять результаты каждого, общего холестерина, ЛПВП холестерина и триглицерида.

Процедура тестирования

2. Проверка каждого элемента

1) Проверка общего холестерина

Вставьте тест полоску общего холестерина и нажмите на кнопку режима.

Разместите RFID-отметку на флаконе тест полоски к области символа RFID на приборе.

Проверьте, совпадает ли кодовый номер на флаконе с номером, запрограммированным в приборе.

Прибор отображает кодовый номер и символы тестирования CHOL вместе. В течение 5 секунд прибор автоматически перейдет в режим тестирования.

Символ крови будет мигать.

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски общего холестерина до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал.

Element Multi • 32 •

Element Multi • 33 •

Процедура тестирования

Процедура тестирования

2) Проверка ЛПВП холестерина

Прибор будет отображать— — — , и будет мигать, это означает, что идет тестирование.

Когда тест завершится (после 2 минуты), прибор будет отображать результаты теста с символом CHOL

Вставьте тест полоску ЛПВП холестерина и нажмите на кнопку режима.

Разместите RFID-отметку на флаконе тест полоски к области символа RFID на приборе.

Проверьте, совпадает ли кодовый номер на флаконе с номером, запрограммированным в приборе.

Прибор отображает кодовый номер и символы тестирования HDL вместе. В течение 5 секунд прибор автоматически перейдет в режим тестирования.

Символ крови будет мигать

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски общего холестерина до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал

Прибор будет отображать— — — , и будет мигать, это означает, что идет тестирование.

Когда тест завершится (после 2 минуты), прибор будет отображать результаты теста с символом HDL

Element Multi • 34 •

Element Multi • 35 •

Процедура тестирования

3) Проверка триглицерида

Процедура тестирования

Вставьте тест полоску трглицерида и нажмите на кнопку режима.

Разместите RFID-отметку на флаконе тест полоски к области символа RFID на приборе.

Проверьте, совпадает ли кодовый номер на флаконе с номером, запрограммированным в приборе.

Прибор отображает кодовый номер и символы тестирования TG вместе. В течение 5 секунд прибор автоматически перейдет в режим тестирования.

Отображается символ крови

Применяйте образец к тестовой зоне тест полоски, до тех пор, пока не воздастся звуковой сигнал.

Прибор будет отображать— — — ,   и будет мигать, это означает, что идет тестирование.

Когда тест завершится (после 2 минуты), прибор будет отображать результаты теста с символом TG

Element Multi

• 36 •

Element Multi • 37 •

Процедура тестирования

Функция отмены тест полоски глюкозы

3. Проверка для глюкозы

Плотно вставьте тест полоску глюкозы в порт прибора  Element Multi meter, после питание автоматически включится с кодовым номером, температурой и временем.

Убедитесь в том, чтобы кодовый номер на флаконе тест полосок совпадал с запрограммированным номером в приборе. Цвет кодовой этикетки на задней стороне тест полоски автоматически указывает кодовый номер в этой системе.

Будет мигать символ крови.

- После проверки ваших результатов тестов, поверните вниз головой и нажмите на кнопку эжектора дважды, чтобы удалить тест полоски из прибора.

- Утилизировать использованные тест полоски согласно местным законам.

После применения образца прибор будет    отображать в порядке 3, 2, 1.

Потом прибор завершить тестирование с результатами теста.

Внимание

- если вы нажимаете на кнопку сброса много раз,  то это может повредиться.

- Не надо оказывать ударное действие на прибор.

Внимание

- Если код не будет отображаться в течение 3 секунд, то вытащите тест полоску с порта и повторите процедуру с самого начала.

- Если код на экране и на флаконе не совпадают, попытайтесь еще раз с новой полоской. Если несоответствия устранены, обратитесь к местным представителем для помощи.

- Если прибор не включается, потяните тест полоску из порта и заново вставьте к тест полоску.

- Избегать тестирования под прямым солнечным светом, для точного результата тестирования.

- Если вы применяете ваш образец крови, перед тем как отобразится ошибочное сообщение на экране  «Вставить образец крови для проверки глюкозы» (смотрите стр. 47).

Element Multi • 38 •

Element Multi • 39 •

Альтернативные места взятие крови для анализа сахара

Примечание: Альтернативные места взятие крови применяется только для проверки уровня глюкозы.

Плечи

Плечо Бедро

Предплечье

Кончик пальца

Передняя часть ладони

Кончик пальца

Икры

Важные сведения об использовании альтернативных мест взятие крови:

- Альтернативные места взятие крови, где вы можете проводить анализ при взятии пробы на заднюю часть и переднюю часть ладони, предплечье, плече, икре и бедре.

- При определенных условиях, полученные результаты при анализе глюкозы в крови используют образцы, взятые из альтернативных мест, могут значительно отличаться от проб взятые из кончика пальца.

- Условия, где эти различия, скорее всего, происходит после принятия пищи, когда уровень глюкозы быстро меняется, в качестве дозы инсулина, или связанные с физической нагрузкой.

- Когда уровень глюкозы меняется быстро, образцы взятие на кончике пальца показывают эти изменения намного быстрее, чем в альтернативных местах.

- Когда уровень глюкозы в крови падает, образцы взятие на кончике пальца могут выявить уровень гипогликемии (низкая уровень глюкозы) раньше, чем образцы, взятые на альтернативных мест.

- Использовать альтернативные места только в следующих ситуациях: спустя более двух часов после приеме последней пищи, после приема инсулина, после физической нагрузки.

- Использовать анализ взятие проб в течение двух часов после приема пищи, приема инсулина, и физических нагрузок, или всякий раз, когда вы чувствуете, что ваш уровень глюкозы меняется быстро, то нужно выполнить анализ взятие проб на кончике пальца.

- Также вы должны проводить анализ взятие на кончике пальца при гипогликемии (реакции инсулина), например, при вождении, особенно если вы страдаете нечувствительностью к надвигающейся гипогликемии (несоответствие симптомам, чтобы указать реакцию инсулина) в качестве анализа взятие проб из предплечья, то может обнаружить гипогликемию.

Выполнение анализа крови при использовании альтернативных мест.

Важно знать:

При гипогликемии (низкий уровень глюкозы в крови) или если у вас раньше наблюдались рецидивная гипогликемия, то выполнить тест на кончике пальца.

Для точных результатов, проводится анализ при взятии проб на предплечья, плечо, руку, бедро или икры, то нужно промыть места прокалывания с мылом и водой.

Убедитесь в том, что нет никакого лосьона, крема на места прокалывания.

- Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, перед тем как вы начнете использовать альтернативные места.

Внимание

- Для обеспечения точных результатов при прокалывании вашей руки (плечи или предплечья), ноги (икры или бедро), ладонь (передняя ладонь или задняя ладонь), помыть руку и место взятие крови с мылом и теплой водой.

- Для получения точных результатов, по крайней мере, требуется  минимальный объем образца 0,3.

Element Multi • 40 •

Element Multi • 41 •

Рассмотрение ваших результатов

Каждый результат теста хранится с датой и с временем теста.

Рассмотрение ваших результатов

Результаты измерения липидного профиля

| Объем памяти прибора около 200, не считая объекты тестирования. Когда результаты тестов заполняют память прибора, то недавние результаты тестов заменяют старые результаты. |  |  | Нажмите кнопку режима |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нажмите на кнопки Up или Down для того чтобы посмотреть результаты анализа. |
| _ _ _ | Когда нет свободной памяти в приборе, будет отображаться ~~~. |  |  |
|  | Результаты измерения глюкозы |  |  |
| Как перейти в режим памяти |  |  | Нажмите на кнопку режима. |
| Для того чтобы перейти в режим памяти, нажмите на кнопку Up в режиме ожидания. С помощью нажатия на кнопки Up или Down, вы можете посмотреть результаты измерения глюкозы и холестерина. Если хотите посмотреть результаты нажмите на кнопку режима после того как выберите между результатами измерения глюкозы и липидного профиля. |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите на кнопку Up, и прибор отобразит средние данные и символы (AVR). Нажмите на кнопки Up или Down для просмотра. |
|  | Element Multi • 42 • |  | Element Multi • 43 • |

Удаление результатов

Удаление отдельных результатов теста.

Чтобы удалить отдельные результаты в памяти нажмите на кнопки в течение 3 секунд  или более секунд ▲ или ▼, в то время как результаты для удаления не отобразятся.  После, на экране будет мигать символ del. После третьего звукового сигнала, результаты теста удалятся.

Удаление всех результатов теста

Чтобы удалить все результаты нажмите на кнопки ▲ и▼, в течение трех или более секунд, до тех пор пока результаты тестов не будут отображаться. После отобразится на экране символ All и del  будет мигать. После третьего звукового сигнала, результаты теста удалятся.

Программное обеспечение и термопринтер Element®Multi

Результаты Element®Multi могут передаваться в ПК. Программное обеспечение Element®Multi и интерфейсный кабель необходимы для передачи результатов измерения системы липидного профиля и глюкозы  Element®Multi к ПК. Программное обеспечение можно получить бесплатно в http://www.infopia21.com.

Интерфейсный кабель (ПК) и термопринтер можно приобрести у вашего местного дистрибьютора.

Печать результатов

Печать результатов теста

Нажмите на кнопку ▼, после трех секунд распечатается результаты в памяти. (Если печатающее устройство включено)

Внимание

Удаленные результаты тестов не могут быть восстановлены. Будьте внимательны при удалении результатов тестов

Прибор соединяет интерфейсный кабель к вашему ПК или принтеру. На экране отобразится символ ‘Con’

Если прибор Element®Multi   соединяет интерфейсный кабель к вашему ПК (программное обеспечение работает). На экране отобразится PC

Если прибор Element®Multi соединяет интерфейсный кабель к вашему принтеру  (принтер включится). На экране отобразится ‘Ptr’

Element' Multi

• 44 •

Element' Multi

• 45 •

Очистка прибора и техническое обслуживание

Прибор

Ваш прибор не требует специального технического обслуживания или очистки. Избегайте грязи, пыли, крови, контрольного раствора или жидкости на приборе, порт проверки или данных. Рабочая температура 18~30"c(64~86ºF) для холестерина и для глюкозы10~40"c(50~104ºF).

Рекомендуется хранить прибор в чехле, после каждого использования. Для вытирания поверхности прибора можно использовать ткань смоченной в воде, или в слабом моющем средстве. Ваш прибор является точным измерительным прибором. Обращайтесь с ним осторожно.

- Не разбирать прибор.

- Не устанавливать прибор с повышенной влажностью.

- Не устанавливать прибор в загрязненном и пыльном помещении.

- Не подвергать прибор ударам, вибраций и хранить его в надежном месте.

- Не размещать прибор вблизи с химическими продуктами и газами.

- Избегать прямых солнечных лучей

- После извлечения тест полоски, сразу же немедленно закройте флакон крышкой плотно.

- Хранить флакон с тест полосками, подальше от детей.

- Всегда делайте очистку устройства для прокалывания с помощью использования спирта, воды и мыло.

10) Прибор должен быть очищен с мягкой тряпкой в случае загрязнения.

Устройство для прокалывания:

Делать очистку устройства для прокалывания и колпачок с мылом в теплой воде. Для дезинфицирования устройства, приготовьте дезинфицирующий раствор, взять одну часть хозяйственного отбеливателя с 10 частями воды. Смочить ткань в этом растворе и протереть устройство тщательно. Погрузите колпачок, по крайней мере, 30 минут в дезинфицирующем растворе. Не погружать устройство для прокалывания в жидкости. Промыть устройство и колпачок в воде и высушить. Правильно утилизировать использованные ланцеты.

Устранение неисправностей

| Сообщения об ошибке |  | Возможные причины | Решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Это сообщение появляется при дефекте аппарата. Чтение функции Flash ROM не работает. Окисление напряжения выходит за пределы диапазона. |  |
|  |  |  | Перезагрузите прибор с размещением батареи снова тогда, когда тест полоски не вставлены. Свяжитесь с местными представителями или службой поддержки, если проблемы не устранены. |
|  |  | Это сообщение появляется при загрязнении или при повторном использовании тест полосок. (Только для измерения глюкозы в крови ) |  |
|  |  |  | Вставьте новую тест полоску и выполните тест заново. |
|  |  | Это сообщение появляется при недостаточном взятии крови (Только для измерения глюкозы в крови ) |  |
|  |  |  | Вставьте новую тест полоску и нанесите достаточное количество крови. |
|  |  | Это сообщение появляется, когда тест полоски нет крови или контрольного раствора или же других примененных образцов. strip signals without any Blood or Control solution or other sample applying. (Only for Blood glucose measurement) |  |
|  |  |  | Вставьте новую тест полоску и выполните анализ заново. |

Element Multi• 46 •

Element Multi• 47 •

Устранение неисправностей

| Сообщение об ошибке |  | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Когда перед миганием символа крови были введены образец крови. (Только для измерения глюкозы в крови) |  |
| Er5 NT.UN 1. I £30. |  |  | Подождите, пока символ крови не будет мигать на экране перед нанесением вашей крови |
|  |  | Когда цветная полоска тест полоски загрязнена или при сильном освещении |  |
| Er6 Tl 1200- |  |  | Вставьте новую тест полоску и выполните измерение заново. Избегать прямых солнечных лучей. |
|  |  | Когда тест полоска холестерина была удалена во время тестирования |  |
| Ern, tm .mm 1. I 1200.1 |  |  | Проверьте с новой тест полоской и убедитесь в том, что тест полоска была вставлена в правильный порт каждого элемента. Не передвигать тест полоски во время проверки. (если тест полоска не была удалена, это говорит о том что результаты TC могут быть более 600мг/дл) |
|  |  | Проблема с передачей ПК или принтера |  |
| ErB Vl I2Q0-. |  |  | Проверьте ваш соединительный порт ПК/принтера и переподключение. Если проблемы все еще не были устранены, то свяжитесь с местными представителями или службой поддержки. |
|  |  | Результаты тест выше чем при следующих пунктах:. Глюкоза: более 600мг/дл TC : более 400 мг/дл TG : более 600 мг/дл HDL : более 80мг/дл |  |
| HI Tt 1200- |  |  | Заново попробуйте с новой тест полоской. Если проблема не устранена, обратитесь к местному представителю или службу поддержки. |

Устранение неисправностей

| Сообщение об ошибке | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
|  | Результаты ниже, чем при следующих пунктах. Глюкоза: менее 10мг/дл TC : менее 100 мг/дл TG : менее 70 мг/дл HDL : менее 25 мг/дл |  |
| hi » |  | Проверьте с новой тест полоской. Если проблемы не были устранены, свяжитесь с местными представителями или службе поддержки. |
|  | Холестерин: Температура окружающей среды 86*F(30°C). Глюкоза: Температура окружающей среды 104°F(40°C) |  |
| n il 1 55t |  | Поместите прибор при температуре 64~86"F (18~30°C) для измерения холестерина и 50~104"F(10~40"C) для измерения глюкозы более чем на 10 минут и заново проведите тест. |
|  | Холестерин: Температура окружающей среды ниже чем 64*F(18°C) Глюкоза: Температура окружающей среды ниже чем на 50*F(10°C) |  |
| 1 St |  | Поместите прибор при температуре между 64~86"F (18~30°C) для 50~104"F(10~40"C) для проверки глюкозы в крови в течение более 10 минут и проведите заново тест. |
|  | Сообщение появляется тогда, когда тест полоска загрязнена, или повторно использована или не вставлена. |  |
| Er |  | Вставьте новую тест полоску холестерина и проведите тест. |
|  | Это сообщение появляется с 3х разовым звуковым сигналом с символами на дисплее ‘CODE’ и ‘Er’, когда используются неподтвержденные тест полоски и кода. |  |
| * CODE Er |  | Подтвердите код и начните тест |

Element' Mufti

• 48 •

Element' Multi

• 49 •

Устранение неисправностей

При неправильных результатов, проверьте систему с контрольным раствором.

При несоответствии с результатами уровня глюкозы и холестерина, то следуйте по нижеуказанным инструкциям по применению. После, свяжитесь с службой поддержки  infopia. Не игнорировать симптомы или нужно внести существенные изменения в программу управления.

Спецификация

|  | Разделение | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Тип образца | Цельная капиллярная, венозная кровь и сыворотка |
|  | Тип тестирования | Общий хоелстерин Холестерин ЛПВП Триглицерид ЛПНП холестерин рассчитывается |
|  | Метод тестирования | Энзимный колориметрический метод |
| Element Multi | Диапазон тестирования | Общий холестерин : 100~400mg/dL, Триглицерид :70~600mg/dL, ЛПВП холестерин : 25~80mg/dL |
| Для определения холестерина | Время тестирования | 2 минуты |
|  | Калибровка | эквивалентный расчет по плазме крови |
|  | Объем пробы | 5 pi |
|  | Влажность | 10 ~ 90 % |
|  | Температура окружающей среды | 18~30ºC(64~86ºF) |
|  | Температура хранения | 2 ~ 30ºC(36 ~ 86ºF) |
|  | Диапазон гематокритного числа | 30 ~ 55% |

Спецификация

|  | Разделение | Содержимое |
| --- | --- | --- |
|  | Тип образца | Цельная капиллярная кровь |
|  | Тип тестирования | Глюкоза |
|  | Диапазон измерений | 10~600 мг/дл |
|  | Объем пробы | 0.3 |
| Element® | Время тестирования | 3 сек |
| Для определения уровня глюкозы в крови | Калибровка | Плазма крови |
|  | Влажность | 10 ~ 90 % |
|  | Температура окружающей среды | 10~40ºC(50~104ºF) |
|  | Температура хранения | 2 ~ 30ºC(36 ~ 86ºF) |
|  | Диапазон гематокритного числа | 20 ~ 60% |
|  | Стандарт | ISO/IEC 15693 |
|  | Номинальный диапазон чтения/записи | < 2см |
|  | Антенна | Объединенная |
|  | Частота | 13.56 МГц |

Element Multi• 50 •

Element Mult• 51 •

Спецификация

| Разделение | Содержание |
| --- | --- |
| Принцип измерения | Электрохимический, спектроскопия |
| Память | 200 данных |
| Температура | Холестерин: 18 ~ 30 C(64~86 F) Глюкоза: 10~40°C(50~104°F) |
| Влажность | 10 ~ 90% |
| Тип дисплея | ЖК экран |
| Размер (Ш*Д*В) | 61 x 109 x 23 (мм) |
| Вес | 77.5г (включая батарею) ± 1г |
| Источник питания | DC (AAA) 1.5V x 2 |
| Срок годности батареи | 1,000 |
| Порт ПК | Для кабельного соединения между ПК и устройством |

Гарантия

Гарантия производителя :

Компания infopia Co., Ltd.,  первоначальному покупателю гарантирует, что отсутствует дефекты. Гарантия в течение трех лет с даты первоначальной покупки.

Ограничение гарантии:

- Компания не несет ответственности, чтобы заменить прибор,  если прибор был поврежден, в результате при злоупотребления, повреждении, переделывании, небрежном обращении,  неуполномоченным техническом обслуживании, при не соблюдении правил указанных в инструкции.

- infopia Co., Ltd. Оставляет за собой право вносить изменения в конструкции без обязательств, чтобы вносить изменения в ранее произведенные приборы.

- infopia Co., Ltd. Не имеет сведений о производительности прибора, когда тест полоски изменены или модифицированы любым образом.

Для гарантийного обслуживания:

Покупатель должен связаться с местными представителями для сервисного обслуживания прибора.

Внимание:

Свяжитесь с местными представителями infopia Co., Ltd. перед возвращением прибора при любых причинах. Там вам дадут нужную информацию, чтобы решить правильно и эффективно.

Element Multi• 52 •

Element Mult• 53 •

Символы

| Символы | Описание |
| --- | --- |
| 1 SN ¦ | Серийный номер |
|  | Внимательно прочитайте инструкцию по применению |
| s | Использовать до |
| C € 0123 | Знак соответствия директиве 98/79/EC медицинских изделий для диагностики in vitro |
|  | Внимание, обратитесь к сопроводительным документам. |
|  | Только для диагностики In Vitro |
|  | Номер партии |
|  | Номер каталога |
|  | Температура |
|  | Только для одноразового использования |
|  | Дата изготовления |
|  | Беречь от воздействия прямого солнечного света |
|  | Раздельный сбор электрических и электронных оборудований |
| ¦self-testing¦ | Для самоконтроля |
|  | Производитель |
| IECIREPI | Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе |

Element Multi• 54 •

Element Mult• 55 •