ОБЛУЧАТЕЛЬ – РЕЦИРКУЛЯТОР

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»

Руководство по использованию

Затверджено 12.08.2020 р.

Версія № 1

Утверждено  15.04.2021 р.

Версия № 5

ВСТУПЛЕНИЕ

Действующее руководство, совместимое с паспортом и руководством по эксплуатации является документом, который подтверждает гарантированные изготовителем основные технические параметры и характеристики бактерицидного  облучателя - рециркулятора ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»  (далее «рециркулятор»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током, оборудование должно быть подсоединено  к сети питания с защитным заземлением.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:

- подключать облучатель  к сети без заземления;

- использовать в качестве заземления водопроводную, канализационную сети, другие трубопроводы, заземление громоотвода  и т.п .;

- применять способы очистки и дезинфекции, не рекомендованные производителем;

- допускать проникновения  жидкости внутрь облучателя. В случае попадания  жидкости, немедленно отключить прибор от источника питания и обратиться в сервисный центр.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение изделия

Рециркулятор  предназначен для профилактической санитарно-противо эпидемиологической обработке воздуха, как в присутствии, так и отсутствии людей с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения.

Класс потенциального  риска использования - І  в соответствии с Техническим регламентом  на медицинские изделия;

Рециркулятор используют как средство, которое снижает уровень распространения инфекционных заболеваний и дополняет обязательное соблюдение правил по устройству и содержанию помещений.

Использование рециркуляторов рассчитан на непрерывную работу в присутствии людей

  - Технические характеристики

1.2.1 Бактерицидные лампы в рециркуляторах закрыты металлическим корпусом. В корпусе два вентиляционных отверстия, в которых установлены вентиляторы. Вентилятор, который находится снизу, работает на всасывание воздуха, верхний вентилятор работает на выброс воздуха. Воздух, проходящий вдоль ламп, обеззараживается под влиянием бактерицидного излучения.

В рециркуляторе бактерицидное излучение не оказывает вредного воздействия  на современные отделочные материалы, медицинское оборудование, мебель и комнатные растения

1.2.2 Технические характеристики  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Нименование | ОРБ 2-15 «Фиолет Т02» |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 220 ±10% |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Мощность потребления, не более, Вт | 40 |
| Класс электробезопасности ДСТУ EN 60601-1 | ІІ |
| Выход в рабочий режим, не более, сек | 30 |
| Производительность, м3/ч | 36 |
| Источник излучения - лампа бактерицидная | TUV 15* |
| Срок службы лампы, ч | 9000 |
| Габаритные размеры, не более, мм ширина глубина высота | 1100 70 150 |
| Масса, не более, кг | 3,0 |
| Примечание: *- Допускается использовать бактерицидные лампы с аналогичными характеристиками |  |

1.2.3  Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 в соответствии с  ГОСТ 15150;

Условия  окружающей  среды:

- температура  эксплуатации  от +10ºС до +35ºС

- относительная влажность воздуха  80%  при  25 ºС.

- атмосферное  давление  от 70 кПа до 106,0 кПа.

1.3	Комплектность

1. Облучатель -рециркулятор ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»  с лампами в сборе -1 шт

2.Руководство  по использованию -1 шт

1.4  Указания  по эксплуатации и правила  безопасности

- 1.4.1 Рециркулятор устанавливают в помещеннях системы  охраны здоровья с повышенным  риском распространения воздушно - капельных и кишечных инфекций, а также в помещениях детских учреждений, спортивных залов, кинотеатров, кафе, залов ожидания вокзалов и аэропортов и т.п. Рециркуляторы устанавливают таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлением основных конвекционных потоков - вблизи приборов системы отопления, оконных и дверных проемов.

- Рециркулятор устанавливают на стене в вертикальном положении на высоте 1,3 м - 1,5 м от пола.

- 1.4.2  Рециркуляторы подключают  к сети через трехполюсную розетку. Если розетка не имеет вывода заземления, соединить корпус рециркулятора с контуром заземления с помощью дополнительного провода.

- 1.4.3 Рециркулятор  ОРБ 2-15 «Фиолет Т02» имеет  таймер времени  (программатор) , который представлен на рисунке 1.

- Программатор дает возможность выбрать режим включения  и  в выключения рециркулятора на 7 дней недели, что полностью исключает людской фактор.

- Порядок работи таймера указано в Инструкции по эксплуатации на таймер.

- Рисунок 1 Таймер времени (Программатор)

- 1.4.4 Эксплуатация рециркулятора  должна проводится в соответствии с правилами,  указанными в Руководстве по использованию персоналом, прошедшим необходимый инструктаж.

- 1.4.5 Бактерицидни лампы, отработавшие 9000 часов должны меняться на новые. Для этого необходимо вести учет времени работы ламп. Во время эксплуатации наблюдается снижение бактерицидного потока. Для компенсации необходимо через 1/3 номинального срока горения (3000 часов)  увеличивать изначально установленную продолжительность облучения в 1,2 раза, а после 2/3 срока (6000 часов) - в 1,3 раза. Эти данные должны заноситься в журнал.

- 1.4.6 Замену ламп, устранение несправностей, очистку от пыли  проводить тольки при отключенном от сети  рециркуляторе.

- 1.4.7 Один раз в месяц проводить влажную санитарную обработку поверхностей рециркулятора 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства. Один раз в неделю лампы протирать спиртом.

- 1.4.8 Во время проверки работоспособности рециркулятора (лампы открыты, крышка снята) и при замене отработанных ламп на новые, открытые участки тела и глаза должны быть защищены. Для этого используют защитные очки и одежду из плотной хлопчатобумажной ткани.

- 1.4.9  В случае разрушения лампы необходимо тщательно удалить остатки ртути резиновой грушей, а место где разбилась лампа, промыть раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 100 г перманганата калия и 50 мл соляной кислоты).

В случае каких-либо неисправностей необходимо обращаться к специально подготовленному персоналу и ни в коем случае не пытаться устранять их самостоятельно.

# 1.5 Маркировка

Внешний вид  маркировки на изделии (образец):

изготовитель

дата изготовления

Внимание!               Ознакомьтесь  с  сопроводительными документами

SN серийный номер

| Облучатель -рециркулятор ОРБ 2-15 «Фиолет Т02» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ У 33.1-32256828-001:2005 |  |  |  |
| SN :_________ |  |  | 220 В; 50 Гц; 40 Вт |
| ______202__ |  |  |  |
|  | г. Полтава, Комарова 5 НПЧП « Медпромсервіс» Сделано в Украине |  |  |

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1  Замена лампы.

Для замены лампи необходимо:

-  обесточить рециркулятор;

- снять верхнюю и нижнюю кришки;

- снять переднюю панель;

- повернуть лампу против часовой стрелки на 90° и вынуть лампу из ламподержателей;

- вставить новую лампу и провернуть по часовой стрелке на 90°;

- протереть лампу спиртом.

- собрать рециркулятор в обратном порядке.

2.2  Проверка параметров электробезопасности проводится 1 раз в год.

Измерения сопротивления изоляции проводят   Мегомметром  до 1000В. При этом сопротивление изоляции должно  быть не менше 0,5 МОм.

2.3  Электрическая схема представлена в Приложении 1.

3 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАНИЯ

Перевозка изделий производится в упаковке с соблюдением мер защиты от внешних воздействий.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Температура помещения, в котором хранятся изделия, должна быть в пределах от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие рециркуляторов требованиям технических условий ТУ У 33.1-32256828-001:2005 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.3  В течение гарантийного срока производитель обеспечивает бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель- рециркулятор бактерицидный ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»

заводской номер _________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ У 33.1 - 32256828 – 001:2005 и признан годным к эксплуатации.

Ответственный за приемку ________________

Дата выпуска    «___»  ______________ 20___ р.

М.П.

НПЧП «Медпромсервіс»

м. Полтава

0532-315-890

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

На ремонт (замену) на протяжении гарантийного срока

- Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»

Дата выпуска	«___»  ______________ 20___ р.

Приобретен _________________________________________________

(дата, подпись и штамп торговой организации)

Введен в эксплуатацию________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием   _________________

Города______________

Подпись руководителя ______________

и печать ремонтного предприятия

Подпись руководителя_________________

и печать учреждения владельца

М.П.

На комплектующие источники бактерицидного излучения (лампы) гарантийные обязательства не распространяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема электрическая  ОРБ 2-15 «Фиолет Т02»

| Позн. | Наименование | Колич. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| EL1, EL2 | Лампа бактерицидная | 2 | 15W |
| A1 | Электронный балласт | 1 | HF- E218 TL-D |
| A2 | Блок питания | 1 | TY-1002 (4102) |
| A3 | Таймер | 1 | Feron TM22 |
| Fan1, Fan2 | Вентилятор | 1 | TFD 8025 M12B |
| FU1 | Предохраниель | 1 | 3A |